## TESTO 175-T3 Logger

Adatgyűjtés:

Wait   üzemmód

- Csatlakoztassa a hőmérő(ke)t.

- GO gomb megnyomásával váltani lehet a két csatorna aktuális hőmérséklet adatai között.

Record   üzemmód

- Nyomja meg a GO gombot 3 másodpercig a mérési program elindításához.

- A mérési program elindul, a Record   felirrat megjelenik a kijelzőn, és az On LED 5x felvillan.

Az adatok a Record üzemmód indításától kezdve tárolásra kerülnek (1 perces átlagok). 
A készülék csak az átlag értékeket tárolja (min és max értékek nem kerülnek tárolásra).

GO gomb megnyomásával váltani lehet a kijelzések között:

pl. Ha a hőmérő az 1. csatornára van csatlakoztatva

- 1 Act	18 °C

- 2 Act	-----

- 1 Max	20 ˘C

- 2 Max	-----

- 1 Min	15 °C

- 2 Min	-----

- 1 Log	0

- 2 Log	10 (az 1. csatornán gyűjtött adatok száma)

- 1 Log	0

- 2 Log	10 (az 1. csatornán gyűjtött adatok száma)

A mérés befejezésével a hőmérőket húzza le a készülékről, majd a dugókat helyezze vissza.

Az adatok feldolgozásának segítése érdekében ha csak 1 db hőmérőt használ, de vált a mérési helyek között, a hőmérőt az 1. csatornáról helyezze át a 2. csatornára.

Record üzemmód leállítása, valamint az adatok törlése csak számítógépen keresztül lehetséges.

Adatok kiolvasása

- Adatgyűjtő csatlakoztatása a számítógéphez.

- Testo ComSoft  elindítása.

- Klikkeljen 2x a kapcsolatra a Data ablakban. (testo 175-T1-4, 521-445-645-945-946-545)

- A protokoll szimbóluma és neve megjelenik a megnyitott csatlakozás alatt.
Klikkeljen 2x a protokoll nevére. (testo 175-T3)

- Megjelennek a képernyő jobb oldalán a gyűjtött adatok.

- Az adatok elmentése: „File” >> „Save as…” menüpont kiválasztása után „Testo Mentesek” mappába aznapi dátum elnevezéssel történjen a mentés. 
pl. File név: „175 03-12.vi2” (Comsoft Document formátumban)

- A mentett file másolása adathordozóra.

- A program elindulását követően a bal oldalon megjelenő menüsorban klikkeljen duplán bal gombbal a Testo 175-177 sorra, majd ezt követően jobb gombbal az illető eszköz sorára! Válassza a „Copy” parancsot, ezzel az összes gyűjtött adat közvetlenül Excel táblázatba másolható! A „Copy” parancsot követően nyisson egy Excel fájlt és illessze be az adatokat a vágólapról!
Győződjön meg róla, hogy az adatok mentése sikeres volt!
Ezt követően a Testo 175-177 sorban vagy a fölső menüben válassza a Device Control parancsot! Majd ezen belül: program és Stop!
Módosítsa ugyanitt valamelyik legördülő menüben az egyik beállítást, majd állítsa vissza az eredeti értékre! Ezt követően az Alkalmaz parancsra klikkelve a megjelenő figyelmeztetést OK-val nyugtázza! Ekkor az End helyett a Wait felirat világít a kijelzőn! Az adatgyűjtő ebben a helyzetben tárolandó a következő mérésig!

- Az adatok kiolvasása után a Testo 175/177 adatgyűjtőket Wait üzemmód állásba kell állítani a Testo ComSoft szoftver segítségével.

! Ezzel a beállítással az összes tárolt adat törlésre kerül az adatgyűjtőben !